# КГП «ОПНД» г.Караганды УЗКО объявляет закуп МИ

способом запроса ценовых предложений( 25.072019г.)

| № лота | Наименование медицинского изделия | Техническая спецификация | Ед. изм | Цена за 1 ед. | Караганда | Общее количество | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1. Общие требования. | шт.. | 795000-00тг. | 1 | 1 | 795000-00тг. |
|  | Электрокардиограф трех/шестиканальный с микропроцессорным управлением, автоматической обработкой ЭКГ, функцией автоматического построения синдромального заключения Предназначен для измерения и графической регистрации биоэлектрических потенциалов сердца с целью диагностики состояния сердечно-сосудистой системы человека | 1.1 | Регистрационное удостоверение Республики Казахстан | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | Свидетельство об утверждении типа средства измерений | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | Руководство по эксплуатации | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 | Гарантия срок эксплуатации | 37месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 | Техническое обслуживание и ремонт в постгарантийный период | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Технические и метрологические характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Диапазон входных напряжений | от 0,03 до 10 мВ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | Пределы погрешности измерения напряжения: - абсолютная в диапазоне от 0,05 до 0,5 мВ - относительная в диапазоне от 0,5 до 10 мВ | ± 25 мкВ ± 5 % |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 | Чувствительность | 2,5; 5; 10; 20, 40 мм/мВ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4 | Коэффициент ослабления синфазного сигнала | не менее 100000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 | Скорость движения носителя записи | 5, 10, 12.5, 25,50 мм/с |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6 | Пределы погрешности измерения интервалов времени: - абсолютная в диапазоне от 0,02 до 0,2 с - относительная в диапазоне от 0,2 до 10 c | ± 10 мс ± 5 % |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7 | Границы ЧСС для анализа | от 30 до 300 уд/мин |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.8 | Пределы погрешности измерения ЧСС: - абсолютная в диапазоне от 30 до 120 уд/мин - относительная в диапазоне от 120 до 300 уд/мин | ± 2 уд/мин ± 2 % |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.9 | Разрядность аналогоцифрового преобразования | 24 бит |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.10 | Частота дискретизации | 4 кГц/канал |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.11 | Входной импеданс | не менее 10 МОм |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.12 | Амплитудно-частотная характеристика УБП на уровне минус 3 дБ | от 0,05 до 250 Гц |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.13 | Диапазон регистрируемых частот | от 0,05 до 150 Гц |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Функциональные характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Режимы : -автоматический -ручной -режим вывода RR-граммы -мониторный режим (отображение ЭКГ на экране) -режим автоматического мониторинга аритмий | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | Время регистрации в автоматическом режиме | 3, 4, 6, 8, 10 секунды или 4 RR-интервала |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 | Синхронный съем 12 отведений в стандартной последовательности и по Кабрера | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 | Регистрация дополнительных отведений по Нэбу | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | Регистрация пользовательских групп отведений (по выбору) | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 | Встроенный принтер | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.7 | Термопринтер, разрешение печати по вертикали/по горизонтали | 8/16 точек на мм |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8 | Печать координатной сетки | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.9 | Носитель записи | термобумага 112 мм рулон или пачка 200 листов Z-сложение |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.10 | Одновременная печать отведений | три или шесть; четыре: три отведения с дополнительным каналом ритма; 12 отведений поперек термобумаги |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.11 | Распечатка данных: тип программы, версия, дата и время, скорость движения носителя записи, чувствительность, наименование отведения, состояние фильтров | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.12 | Дисплей графический цветной с сенсорной панелью размером 5,7 ” (14 см по диагонали), разрешение: 640х480 точек, | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.13 | Количество отведений на дисплее | 3/6/12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.15 | Виртуальная алфавитно-цифровая клавиатура на экране дисплея | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.16 | Распознавание импульсов кардиостимулятора | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.17 | Защита от дефибрилляционного напряжения | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.18 | Функция сигнала тревоги ЧСС с возможностью установления границ Звуковая индикация с регулированием уровня звука | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.19 | Световая индикация питания от сети, заряда аккумулятора, состояния фильтров, нарушения контакта электродов, отсутствия | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | термобумаги |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.20 | Встроенная память | до 100 ЭКГ |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.21 | Внешняя память | карта памяти типа microSD до 16Gb, внешняя флеш-память с разъемом USB до 16 Gb |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.22 | Фильтры ЭКГ-сигнала: режекторный , антитреморный, антидрейфовый | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.23 | Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров ЭКГ | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.24 | Текстовая интерпретация ЭКГ (синдромальное заключение) на дисплее и бумаге. 97 выводимых синдромальных заключений | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.26 | Возможность передачи сохраненных данных на ПК по порту USB Программное обеспечение позволяет выполнить на персональной ЭВМ: мониторинг ЭКГ, сохранение ЭКГ в архиве, просмотр ЭКГ из архива, распечатку на принтере персональной ЭВМ изображения ЭКГ. | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.27 | Автоматическая регистрация при обнаружении аритмии от 0 до 30 % | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.28 | Анализ ритма . Построение ритмограммы, гистограммы, скатерограммы при мониторировании сердечного ритма. | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.29 | Автоматическое упреждение при записи | 1, 2, 3 с |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.30 | Автоматический старт по таймеру | от 1 до 90 мин |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.31 | Функция автоматического отключения устройства | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.34 | Ввод данных пациента и информации о ЛПУ | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.35 | Тип защиты от поражения электрическим током | CF |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.36 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.37 | Климатические условия эксплуатации: - температура окружающей среды; - влажность | от 10 до 40°С не более 95 % |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.38 | Габаритные размеры | не более 265х195х70 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.39 | Масса | не более 1,5 кг |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.40 | Питание: - от сети переменного тока напряжением - встроенной (съемной) аккумуляторной батареи напряжением - бортовой сети автомобиля напряжением | в пределах от 198 до 242 В не более 15 В в пределах от 10,5 до 15 В |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.41 | Время работы от съемной батареи аккумуляторов | не менее 100 ЭКГ; не менее 3 ч в режиме мониторирования |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.42 | Время заряда аккумуляторной батареи | не более 5 ч |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.43 | Комплектация: Электрокардиограф -1шт 10-жильный кабель пациента -1шт Шнур питания сетевой -1шт Многоразовые электроды для конечностей -4 шт Грудные многоразовые электроды-6 шт Комплект эксплуатационной документации Стартовый комплект расходных материалов (термобумага для распечатки) -2 рулона Сумка-футляр для транспортирования -1шт |  |  |  |  |  |  |

Условия поставки:      г. Караганда,ул.Гастелло 23

Техническая спецификация на приобретаемое МИ прилагается.

Место приема документов: г.Караганда,КГП«ОПНД»,ул.Гастелло 23(3 этаж)

Срок подачи ценовых предложений 7 календарных дней

Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику, согласно Главы 3

Требования к товарам, приобретаемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, согласно Главы 4 Постановление Республики Казахстан от 30.10.2009г.№ 1729 Правила организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного  объема бесплатной медицинской помощи  и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

Время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: КГП «ОПНД», г. Караганда, ул. Гастелло 23 3 этаж

304 каб..01.082019г.в 10час.00мин.

Медицинская техника должна быть новой, ранее не использованной, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки.

Обязательное наличие документов, предшествующих поставке товара:

Инструкция пользователя на русском и казахском языке

Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, либо письма уполномоченных органов, что не подлежит регистрации.

Наличие регистрации в реестре средств измерений ГСИ РК, либо письма  уполномоченных органов, что не подлежит регистрации в системе ГСИ.

Срок поставки: в течение 15 дней по заявке Заказчика. Доставка, установка, обучение на рабочем месте.